## Foglio1
LOTTO 1: Acquisizione di n.1 ecografo vascolare di alta fascia (Sistema digitale ad altissime prestazioni, di ultimissima tecnologia e di recentissima presentazione)
Caratteristiche oggetto di valutazione
| Caratteristiche prestazionali - P.ti: 70 | punteggio parziale | Quantitativo | Discrezionale | Tabellare
B-1.1 | Qualità dell'imaging delle modalità Doppler (Color, Power, Power Direzionale, Doppler spettrale) (miglior punteggio in relazione alla possibilità di effettuare una migliore e più rapida diagnosi da parte dell'ecografista) | 10 |  | 10
B-1.2 | Qualità dell'imaging 2D (miglior punteggio in relazione alla possibilità di effettuare una migliore e più rapida diagnosi da parte dell'ecografista) | 10 |  | 10
B-1.3 | Prestazioni dell'imaging avanzato: - imaging volumetrico - sistema in grado di visualizzare anche esami RM/TC/PET e esami US, anche di altre aziende, richiamabili da PACS e/o memoria esterna per confronto e valutazione; visualizzazione sul monitor delle immagini salvate dal paziente attivo; - Modulo volumetrico avanzato semiautomatico per la misuzione e la valutazione della placca carotidea in termini volumetrici con calcolo del volume di placca e GSM (gray Scale Mean); tale modulo deve poter essere attivato su sonda volumetrica lineare 4D eventualmente compresa in configurazione e deve assicurare il riconoscimento automatico del profilo di placca. (miglior punteggio in relazione alla possibilità di effettuare una migliore e più rapida diagnosi da parte dell'ecografista) | 10 |  | 10
B-1.4 | Sonda 2D convex ad alta capacità di penetrazione (efficacia nel paziente con BMI>35) (miglior punteggio in relazione alla possibilità di effettuare una migliore e più rapida diagnosi da parte dell'ecografista anche con pazienti con BMI>35) | 10 |  | 10
B-1.5 | Sonda lineare ad alta frequenza (superiore a 15 Mhz) ed alta capacità di penetrazione da almeno 50 mm, per applicazioni vascolari (miglior punteggio in relazione alla possibilità di effettuare una migliore e più rapida diagnosi da parte dell'ecografista) | 10 |  | 10
B-1.6 | Caratteristiche prestazionali delle altre sonde offerte: - Sonda per ecotransesofageo (visualizzazione 2D e preferibile visualizzazione 3D) -Sonda lineare tipo microconvex con frequenza di circa 7 MHZ (miglior punteggio in relazione alla possibilità di effettuare una migliore e più rapida diagnosi da parte dell'ecografista) | 10 | 10
B-1.7 | Performance, ergonomia e software inclusi nel sistema offerto | 10
B-1.7.1 | diagonale dell'immagine in modalità senza perdita di risoluzione (miglior punteggio alla maggior dimensione) |  | 4
B-1.7.2 | diagonale del monitor (miglior punteggio alla maggior dimensione) |  | 3
B-1.7.3 | software IMT per la misura automatica dell'intima media (presenza o assenza) |  |  |  | 2
B-1.7.4 | funzionalità del monitor touchpad (miglior punteggio al maggior numero di funzionalità ed ergonomia) |  |  | 1
70